採購規格需求書

(依個案填列相關資料)

採購案名(中文)：最小螢光光子通量顯微鏡

採購案名(英文)：MINFLUX

（一）.採購標的規格要求。

功能：

- Minflux 最小螢光光子通量顯微鏡採用的是由知名諾貝爾獎得主Stefan W. Hell博士發展出的STED 顯微術結合單分子定位技術，能分辨分子尺度的三維結構，並以極快的速度追蹤特定分子的顯微技術。以1～3nm的標定精度，可揭示極細微的生物樣本細節。是目前唯一能以接近電子顯微鏡解析度進行活體細胞觀測的光學顯微設備。

效益：

- 採用標準的顯微鏡本體，搭配精細校正的周邊設備，使用者不必重新

- 學習新的顯微鏡操作，立刻可以上手。

- 採用主動次奈米穩定技術。MINFLUX 成像時，使用雷射標記的全自

- 動穩定系統，用來保持樣品靜止，防止樣本的微細位移造成失準。

- 採用脈衝激發光雷射，利用gated 技術並與系統於時間上精密同步。

- 具備 10 kHz 高速追蹤功能，分子標定後可以高速追跡，了解分子

- 的運動軌跡。

- 在X-Y-Z 三維軸向皆能表現 ≤ 5 nm的精準度。

- 採用激發光束的中心零強度法通過執行次奈米探測步驟搜索發射分

- 子，系統僅需少量光子即可精準定位，有利於在被測物的穩定狀態下

- 取得資料，同時也極度減少光漂白對樣本的傷害。

- Abberior備有一系列的染劑用來標定極細微的分子等級目標，不因一

- 般染劑顆粒過大影響樣品製備及準確度。

規格需求：

- MINFLUX 顯微鏡平台

  - 電控倒立式顯微鏡

  - 可觀察: 螢光/ 明視野

  - 電控濾片轉盤及物鏡轉盤

  - 主動式電控精密XYZ軸平台(次奈米精度)

  - 物鏡：UPlanXApo 100x/1.45 Oil 8/0.17/FN26.5

  - 物鏡：UPLXAP40X （CONFOCAL & WIDEFIELD）

- QUADScan光束掃描鏡組

  - 支援以軟體電動光路校正

  - 支援XYZ三維度旋轉

  - > 60 μm x 60 μm 視野 (於 100X 物鏡下)

  - 最高像素: >15000 x 15000 或 256百萬畫素

- IMSPECTOR 操作軟體

  - 最多可控制8個光子時間偵側頻道

  - 最多可控制4個脈衝-時間頻道

  - 最多可控制8個單光子計數匝道

  - 分析工具組

- MINFLUX光學套組

  - 電控pinhole 16段調整

  - 光束監控(MBM)功能

  - 3D MINFLUX用可形變反射(Deformable Mirror)模組

- MINFLUX ACTIVATION 啟動雷射 405nm (CW)

  - 波長: 405 nm (+/- 5nm)

  - CW, 15 mW

  - PM 光纖

- 雷射模組（1）

  - 波長: 561 nm

  - AOM 模組

  - 空間光調變SLM (spatial light modulator)

- 雷射模組（2）

  - 波長: 642 nm

  - AOM 模組

  - 空間光調變SLM (spatial light modulator)

- MINFLUX TRACKING ALGORITHM 追跡功能軟體模組

  - 可提供擷取時之追跡功能

  - 可客製化圖形界面

- 多色LED 光源

  - Quad band 四通道濾片匣 (DAPI/FITC/Cy3/Cy5)

  - LED 光譜: 365-770 nm, 16 LEDs

- 高感度偵測頻道 DETECTION CHANNELS：

  - 藍色光頻道

    - 單光子計數 APD 模組

    - DAPI光學機械組件 (423 - 468 nm)

  - 綠光頻道

    - 單光子計數 APD 模組

    - GFP光學機械組件 (500 - 550 nm)

  - 黃光/橘色光頻道

    - 單光子計數 APD 模組

    - Cy3光學機械組件 (580 - 630 nm)

  - 紅光頻道

    - 單光子計數 APD 模組

    - Cy5光學機械組件 (650 - 685 nm)

  - 遠紅光頻道(FAR RED)

    - 單光子計數 APD 模組

    - Cy5光學機械組件 (685 - 750 nm)

- 濾片式收光用激發光雷射

  - 485 nm 脈衝雷射

  - Picosecond pulsed mode (~ 1 mW pulsed@ 40 MHz)

  - 軟體驅動功率控制

  - AOM模組

- 主動式水平調節氣壓式光學桌

- 技術服務

  - 1年期保固

  - 安裝及教育訓練

(二）履約期限：

- 交貨期限：180日曆天

- 1個月內完成安裝測試

(三) 驗收條件：

- 數量及項目核對

- 功能測試

  - XY橫向定位精度：

    - 可對樣本進行2D sequence成像

    - 所得影像於分析軟體計算達到xy ≤ 4 nm

  - 3D定位精度：

    - 可對樣本進行3D sequence成像

    - 所得影像於分析軟體計算，可分別於三軸皆達到≤ 5 nm

  - 時間軸精度

    - 可於模擬樣本環境中取得tracking影像

    - 軟體可取得總樣本數量與時間之比對≤ 100 µs/point

(四) 付款條件：簽約後30%，出貨前40%，驗收後30%

(五) 保固期

(六)					其它：無