採購規格需求書

(依個案填列相關資料)

採購案名(中文)：手套箱MB200MOD雙箱體單純化系統

採購案名(英文)：Glove box with Gas purifier system

[Box 1 ]

一、手套箱本體 Glove box

- 手套箱箱體內部尺寸：單面箱體，箱體長，1250mm, 寬 780mm, 高900mm 材質：不銹鋼SUS 304，厚度3mm，箱體外部為耐腐蝕烤漆，左右側板需為可拆式模組化設計，日後才可進行擴充其他設備或變更設計，非焊接固定式側板, 腳架需附輪子與高低調整腳

- 手套箱壓力：手套箱體可於-10 mbar以下進行洩漏率測試，因此箱體工作壓力範圍至少需達到+-15mbar, 並可自動定壓控制與加壓/減壓腳踩開關控制手套箱壓力，使用數位壓力計非壓差計，顯示於面板上。

- 手套箱工作氣體：可使用氮氣、氬氣或氦氣惰性氣體環境

- 手套箱視窗：透明視窗，厚度：9.5mm (+-0.5)，材質為安全玻璃

- 箱體洩漏率：依照國際標準ISO 10648-2 class 1規範，洩漏率需<0.05Vol%／h

箱體出廠時附有獨立完整之洩漏率測試報告 , 負壓測試法洩漏率需<0.05Vol%／h

- 循環管路：不鏽鋼 KF-40NW

- 內部置物架共3層，可調整高低。

- KF-40 Feedthrough port：4 pcs (含110V 延長線一組)，箱體背面預留之Feedthrough port為標準化，日後也能依照設備需求進行改裝或增加非焊接式.

- 附加Yellow lamp

- 右側版與T型傳遞箱連接

- 手套為Butyl材質, 厚度0.4mm,手套數量：1 雙

- 手套固定環：鋁合金材質 (顏色: 黑色), 220mm diameter，數量：2 pcs

- 箱體冷卻器 (0.95kw) 安裝於箱體上方

- Cut-out 蒸鍍機連接孔位 (without flange) on left side panel

[Box 2 ]擴充箱體 Extension box

- 手套箱箱體內部尺寸：單面箱體，箱體長，1250mm, 寬 780mm, 高900mm 材質：不銹鋼SUS 304，厚度3mm，箱體外部為耐腐蝕烤漆，左右側板需為可拆式模組化設計，日後才可進行擴充其他設備或變更設計，非焊接固定式側板, 腳架需附輪子與高低調整腳

- 手套箱壓力：手套箱體可於-10 mbar以下進行洩漏率測試，因此箱體工作壓力範圍至少需達到+-15mbar, 並可自動定壓控制與加壓/減壓腳踩開關控制手套箱壓力，使用數位壓力計非壓差計，顯示於面板上。

- 手套箱工作氣體：可使用氮氣、氬氣或氦氣惰性氣體環境

- 手套箱視窗：透明視窗，厚度：9.5mm (+-0.5)，材質為安全玻璃

- 箱體洩漏率：依照國際標準ISO 10648-2 class 1規範，洩漏率需<0.05Vol%／h

箱體出廠時附有獨立完整之洩漏率測試報告 , 負壓測試法洩漏率需<0.05Vol%／h

- 循環管路：不鏽鋼 KF-40NW

- 內部置物架共3層，可調整高低。

- KF-40 Feedthrough port：4 pcs (含110V 延長線一組)，箱體背面預留之Feedthrough port為標準化，日後也能依照設備需求進行改裝或增加非焊接式

- 附加LED lamp

10. 左側版與T型傳遞箱連接

11. 手套為Butyl材質, 厚度0.4mm,手套數量：1 雙

12. 手套固定環：鋁合金材質 (顏色: 黑色), 220mm diameter，數量：2 pcs

二、氣體純化器

- 電源：220V/60Hz,10A, 1 ph

- 純化系統：單純化系統

氣體密閉回路循環除水與除氧純化系統，純化器內的電控箱設有斷路保護開關

- 純化系統箱體材質: 不鏽鋼

- 系統控制：彩色英文觸控式面板 ，圖畫式編輯(主畫面可直接顯示pump、風扇、純化器on/off狀況) 及壓力 H2O,O2 曲線紀錄表

- 工作氣體：氮氣,氬氣,氦氣惰性氣體環境

- 氣體經純化系統處理後濃度：H2O<1ppm , O2<1ppm

- 冷卻系統: 風扇 , 流速: 84 m3/h(50 cfm) 於△P= 60mbar(60Hz)

(需冰水機 , 包含在報價中)

- 循環風扇: 可控制循環速率

風扇與主系統有保護啟動裝置

- 主系統含有氣體洩漏安全裝置，可保存作業環境安全

- 可控制正負壓力，使用壓力計控制，並提供安全開關防止抽氣，送氣過量。

- 含氣體安全壓力閥門，保護人員要求安全。

- 主循環管路特殊設計，由單一純化系統供應兩個箱體循環

三、過渡艙

- T型傳遞箱(大)1組

(1)內部尺寸：L=600mm, Ø=390mm，無油式真空錶1個

(2)傳遞箱材質：不銹鋼，艙體為一體成型。

(3)內外門：為旋轉式手動操作(且內外門皆有油壓桿) ,內部拋光處理,厚度:10mm

(4)內部附置物滑台1 set (含雙向滑軌)

(5)為模組化設計可獨立拆卸安裝，搬運、擴充容易，高密封式設計、無洩漏。

(6)安裝於箱體box 1 右邊。

- T型傳遞箱(小)1組

(1)內部尺寸：L=600mm, Ø=150mm，無油式真空錶 1個

(2)傳遞箱材質：不銹鋼，艙體為一體成型。

(3)內外門：為壓扣式把手設計，內部拋光處理，厚度:10mm

(4)內部附置物滑台1 set(含雙向滑軌)

(5)為模組化設計可獨立拆卸安裝，搬運、擴充容易，高密封式設計、無洩漏。所有真空接頭需使用真空等級接頭，耐長期使用。

(6)可拆式傳遞箱，安裝於箱體box 1 右邊。

四、水分析儀(1pc) Type :MB-MO-SE1

- H2O偵測範圍0- 500 ppm (讀值小數點後1位)

- 水分析儀須為獨立式，可方便拆裝，以做不同點偵測或使用至其他系統

- Sensor : 為探針式，陶瓷材質，結構堅固酸鹼氣體不易腐蝕且sensor不需更換耗材以利長期使用

- 可由控制面板系統中，讀取水之數據。

- 需為主動式循環偵測非被動式擴散偵測，偵測點須位於箱體循環管路出口端，以全面性即時偵測箱體氣氛水氧值。

- 訊號連接為RJ45接頭

- 印刷電路板設計，方便清潔保養。

五、氧分析儀(1pc) Type :MB-OX-SE1

- O2偵測範圍0-1000 ppm (讀值小數點後1位)

- 氧分析儀須為獨立式，可方便拆裝，以做不同點偵測或使用至其他系統

- Sensor : 為探針式，探針需為固體氧化鋯材質，直接偵測電子訊號且sensor不需更換耗材以利長期使用

- 可由控制面板系統中，讀取氧之數據接頭。

- 需為主動式循環偵測非被動式擴散偵測，偵測點須位於箱體循環管路出口端，以全面性即時偵測箱體氣氛水氧值。

- 訊號連接為RJ45接頭

六、其他配備

- 真空幫浦- type：Edwards RV-12 ( 1 set )，含逆油裝置及氣鎮閥控制。

- 粉塵過濾網 Dust filter ( 2 pcs)，安裝於手套箱體進/出氣端 ，每個箱體2pcs

- Solvent adsorber LMF-II (可再生) (1 set)

可以吸附工作時產生之揮發性溶劑並保護純化系統之觸媒

內部過濾材料(分子篩)可經由再生重覆使用

- 加壓/減壓腳踏踏板 (1 set)

- 冰水機: 溫度控制可在10~40℃

後吹式 220V, 1 Ph, 60Hz (獨立電源)

水箱容量: 11L, 第一次使用準備約 15L

請使用 RO 純水或 SRO 純水或是蒸餾水

七、其他說明

- 履約期限：簽約後120天交機並完成安裝測試

- 教育訓練：機台完成安裝後需提供4小時以上之教育訓練

- 驗收條件：裝機後測試洩漏率，符合ISO-10648-2標準，H2O/O2 <1ppm

- 付款條件：驗收後一次付清

- 保固期: 機台保固期為驗收後保固一年

(若人為之故障，及耗材則不在保固範圍內)